Назначение

Материал композиционный пломбировочный светоотверждаемый LATELUX предназначен к применению в терапевтической стоматологии для пломбирования кариозных полостей всех классов по Блэку, восстановления анатомической формы и особенно для косметической реставрации коронковых частей передних зубов. Дополнительная упаковка предназначена для пополнения системного комплекта LATELUX быстро расходуемыми или менее употребительными оттенками паст.

Состав

LATELUX содержит: Бис-ГМА, УДМА, ТЭГДМА, силанизированное особо мелкозернистое барийалюминийборосиликатное стекло, пирогенетический диоксид кремния, инициаторы полимеризации и ингибиторы. Технические характеристики наполнителя: средний размер частиц 0,7 мкм, максимальный размер частиц - 3,0 мкм, содержание наполнителя 61,7 - 63,7 об.%.

Свойства

LATELUX относится к группе микрогибридных композитов, отвердевающих при воздействии света с длиной волны 400 - 500 нм.  Глубина отверждения при засветке лампой мощностью 75 Вт в течение 40 с составляет 7...12мм. Пасты LATELUX имеют высокую пластичность, прозрачность (кроме опаковых), не липнут к инструменту. Пломбы из LATELUX  характеризуются рентгеноконтрастностью, высокой твердостью, цветостабильностью, естественной флуоресценцией, низким водопоголощением и хорошей полируемостью.

Способ применения

Перед использованием дополнительной упаковки пасты LATELUX необходимо ознакомиться с инструкцией по применению системного комплекта материала.  Подбор цвета пломбировочного материала выполняют по рекомендациям изготовителя или по общепринятым методикам.  Подготовку кариозной полости, протравливание эмали и дентина фосфорнокислым гелем и нанесение адгезива выполняют согласно инструкциям на соответствующие материалы или по инструкции на системный комплект. Рекомендуется применять травильный гель Soft Etch и светоотверждаемый адгезив Monotex.

Пломбирование

Любое пломбирование необходимо выполнять не менее чем в два слоя: первый тонкий слой (0,2 - 0,4) мм - для создания хорошего адгезионного контакта. При его нанесении первую порцию композитной пасты распределяют слегка притирающими движениями штопфера. После нанесения первого слоя фотополимеризацию проводят 15...20с, последующие слои отверждают 20...30 с. Если эмаль зуба очень прозрачная, то последний верхний слой пломбы на вестибулярной поверхности выполняют цветом Incisal, толщиной примерно 1/2 толщины эмали. Время работы с пастами LATELUX  в полости рта не должно превышать 3 минуты.

Полировка

Механическую шлифовку и полировку пломб осуществляют обычными для композиционных материалов способами. Для окончательной полировки следует применять алмазную пасту Diapol-1.5 или Diapol-1.10. Возможна глазуровка реставрации лаком-глазурью Lateglint.

Рекомендации

После выполнения работы с пастой композита не следует оставлять шприцы открытыми. После отбора порции материала из шприца носик необходимо сразу закрыть колпачком.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

LATELUX в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой +5°С. Перед работой LATELUX необходимо выдержать 2...3 часа при комнатной температуре для восстановления пластичности композитной пасты.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

Інформація для замовлення

Информация для заказа

Order information

REF 2406 LATELUX Pro (50г)

REF 2407 LATELUX Pro (62 г)

REF 1941 LATELUX /A2:A3:B1:OA2:OB2/

REF 1942 LATELUX /A2:A3:B2:OA2:OB2/

REF 1943 LATELUX /A2:A3:A3.5:B2:OA2/

REF 1991 LATELUX, A2 пробный комплект

REF 1992 LATELUX, A3 пробный комплект

REF 1993 LATELUX, B1 пробный комплект

REF 1911 LATELUX, A1 дополнительная упаковка

REF 1912 LATELUX, A2 дополнительная упаковка

REF 1913 LATELUX, A3 дополнительная упаковка

REF 1914 LATELUX, A3.5 дополнительная упаковка

REF 1915 LATELUX, A4 дополнительная упаковка

REF 1938 LATELUX, B0.5 дополнительная упаковка

REF 1916 LATELUX, B1 дополнительная упаковка

REF 1917 LATELUX, B2 дополнительная упаковка

REF 1918 LATELUX, B3 дополнительная упаковка

REF 1919 LATELUX, B4 дополнительная упаковка

REF 1920 LATELUX, C2 дополнительная упаковка

REF 1921 LATELUX, C3 дополнительная упаковка

REF 1922 LATELUX, C4 дополнительная упаковка

REF 1923 LATELUX, D2 дополнительная упаковка

REF 1924 LATELUX, D3 дополнительная упаковка

REF 1930 LATELUX, UD дополнительная упаковка

REF 1931 LATELUX, OA2 дополнительная упаковка

REF 1932 LATELUX, OA3 дополнительная упаковка

REF 1933 LATELUX, OA3.5 дополнительная упаковка

REF 1934 LATELUX, OB1 дополнительная упаковка

REF 1935 LATELUX, OB2 дополнительная упаковка

REF 1936 LATELUX, OB3 дополнительная упаковка

REF 1937 LATELUX, In дополнительная упаковка

REF 1821 Monotex, 6г

REF 1822 Monotex, адгезивная система

REF 2420 Lateglint

REF 0713 Soft Etch

REF 0302 Diapol-1.5

REF 0303 Diapol-1.10