Назначение

Материал композиционный пломбировочный текучий светоотверждаемый LATELUX flow  предназначен к применению в терапевтической стоматологии для:

- непосредственного устранения дефектов эмали (белые и тетрациклиновые пятна, эрозии, обесцвечивание и др.) с минимальной подготовкой зуба;

- пломбирования полостей V класса по Блэку;

- косметической коррекции реставраций, выполненных традиционными композитами;

- реставрации акриловых виниров;

- герметизации фиссур;

- туннельного пломбирования.

Свойства

LATELUX flow  относится к группе средненаполненных микрогибридных композитов, отвердевающих при воздействии видимого света с длиной волны 400-500 нм. Глубина отверждения при засветке галогеновой лампой мощностью 75 Вт в течение 40 с составляет 4,5-10 мм для эмалевых оттенков, 3,5-6,0 мм для опаковых оттенков. Высокая текучесть и оптимальные тиксотропные свойства материала позволяют вносить его непосредственно из шприца на реставрируемую поверхность или в полость и придавать форму без конденсации. Пониженный модуль упругости в сочетании с адгезионными свойствами обеспечивают высококачественное краевое прилегание. LATELUX flow  имеет хорошую собственную адгезию к протравленной фосфорнокислым гелем поверхности эмали. В случае обнажения дентина требуется нанесение двух слоев адгезива Latebond-LC  или 3-4 слоев дентин-праймера Saturol.

Состав

LATELUX flow содержит УДМА, ЭБФАДМА, ТЭГДМА, рентгеноконтрастный мелкозернистый стеклянный наполнитель, пирогенетический диоксид кремния, инициаторы и ингибиторы.

Методика применения

Подготовка реставрируемой поверхности включает:

- очистку поверхности от мягкого зубного налета;

- подбор цвета материала;

- препаровку полости или удаление с поверхности зуба измененной ткани;

- протравливание поверхности фосфорнокислым гелем;

- нанесение адгезива Latebond-LC или дентин-праймера Saturol в случае пломбирования по обнаженному дентину.

Наложение LATELUX flow

Пасту LATELUX flow наносят через насадку непосредственно из шприца на подготовленную поверхность или в полость зуба. Первый тонкий слой пасты притирают штопфером к реставрируемой поверхности для качественного заполнения микрорельефа. Затем снова наносят нужное количество пасты и выравнивают ее слой, снимая излишек гладилкой или шпателем, каждый раз удаляя пасту с инструмента бумажной салфеткой. Время работы с пастами LATELUX flow   в полости рта  не более 3 мин. Полимеризацию LATELUX flow   осуществляют фотополимеризатором с галогеновой лампой мощностью 75 Вт (или аналогичной) 20 с эмалевых оттенков, опаковых  30 с. Расстояние световода от поверхности реставрации не более 2-3 мм. После завершения работы по наложению композиционной пасты насадку необходимо очистить от остатка пасты, носик шприца сразу закрыть колпачком.

Полировка

Механическую шлифовку и полировку реставраций осуществляют обычным для композиционных материалов способом. Для окончательной полировки следует применять алмазную пасту Diapol-1.3 или Diapol-1.5.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

LATELUX flow в упакованном виде должен храниться в закрытых складских помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой плюс 5°С. Перед работой LATELUX flow  необходимо выдержать 2-3 часа при комнатной температуре для восстановления пластичности композиционной пасты.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

Інформація для замовлення

Информация для заказа

Order information

2501 LATELUX flow, системный комплект

/A2:A3:B2:U/

2502 LATELUX flow, системный комплект

/A2:A3:B2:OA2/

2511 LATELUX flow, A2 дополнительная упаковка

2512 LATELUX flow, A3 дополнительная упаковка

2513 LATELUX flow, A3.5 дополнительная упаковка

2514 LATELUX flow, B1 дополнительная упаковка

2516 LATELUX flow, B2 дополнительная упаковка

2519 LATELUX flow, C3 дополнительная упаковка

2517 LATELUX flow, OA2 дополнительная упаковка

2518 LATELUX flow, OA3 дополнительная упаковка

2520 LATELUX flow, OB2 дополнительная упаковка

2525 LATELUX flow, OА3.5 дополнительная упаковка

1951 Latebond-LC, 3 г адгезив

1953 Latebond-LC, 6 г адгезив

2211 Saturol

0301 Diapol-1.3

0302 Diapol-1.5